11/03/2015

ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИИ ДАННЫХ/ DATA FLOW REPORT

с 26 октября по 1 ноября 2015 года/ from October 26, 2015 to November 1, 2015

| Прибор/ Instrument | Дата и время/Date and time (сбоя в поступлении данных/data flow break) | Дата и время/Date and time (возобновления потока данных/data flow restore) | Возможная причина/ Possible reason |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.31.112.102 |
| Cimel | 10.17.2015 09: 08 АM |  | Нет данных на компьютере*/There are no data on the device* |
| 10.31.112.104 |
| Licor, Sonic 3m, Sonic 9m | 10.28.2015 06:08 AM 10.30.2015 09:05 AM | 10.30.2015 05:00 AM 10.31.2015 04:00 AM | Нет данных на компьютере**/There are no data on the device** |
| 10.31.112.108 |
| GHG_Flux, Meteo_Wet, Meteo_Mid, Meteo_Dry | 10.30.2015 09:20 AM |  | Нет данных на компьютере***/There are no data on the device*** |

* 17 октября данные перестали поступать с солнечного фотометра. Прибор смотрит только на север. Перезапуск прибора результатов не дает. Причина не выявлена./ October 17 data stopped coming to the sun photometer. the device looks just to the north. Restart the device does not give the result. The reason is not clear.

** Кратковременное отключение э/энергии в ПЧВ./ ** Short-term power outage in the CAF.

*** Нет э/энергии в кабинке, где стоят приборы./ *** Turn off power in the cabin, where there are appliances.