02/07/2018

ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИИ ДАННЫХ/ DATA FLOW REPORT

с 29 января 2018 года по 4 февраля 2018 года/ from January  29  2017 to February  4, 2018

| Прибор/ Instrument | Дата и время/Date and time (сбоя в поступлении данных/data flow break) | Дата и время/Date and time (возобновления потока данных/data flow restore) | Возможная причина/ Possible reason |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.31.112.102 |
| Cimel | 11.26.2017 03:55 AM |  | Данных нет на компьютере. Полярная ночь. Прибор в режиме ожидания./ There are no data on the computer. Polar night. The device in sleep mode. |
| 10.31.112.109 |
| APS | 01.22.2017 06:28 PM |  | Данные не корректные - одни нули. Причина не известна./ Data not correct - one zero. The reason isn't known. |
| 10.31.112.104 |
| Sonic 3 meter, Sonic 9 meter Licor | 12.26.2017 04:00 PM 12.26.2017 04:00 PM 12.26.2017 03:59 PM | 01.30.2018 05:00 AM 01.30.2018 05:00 AM | Обрыв провода** /Wire break** |
| 10.31.112.108 |
| GHG_Flux, Meteo_Soil_Mid | 01.23.2018 07:00 AM 01.23.2018 06:30 AM | 01.30.2018 01:30 AM 01.30.2018 00:30 AM | Проблемы с электричеством** / Problems with the power supply network** |
| 10.31.112.120 |
| Picarro_2401 | 09.29.2017 05:37 AM |  | Подозрение на заводской брак прибора. / Suspicion on a production defect of the device. |

* 15 января 2018 года заменили батареи UPS. / * On January 15, 2018 have replaced batteries.

** Проблемы с электричеством продолжаются. Сильные морозы. Большая нагрузка на электросеть. Постоянно отключаются автоматы. Отключается обогрев ПЧВ. Отключаются приборы. / ** Problems with electricity proceed. Hard frosts. Big load of the power supply network. Automatic machines are constantly switched-off. Heating of CAF is turned off. Devices are switched-off.